A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Hullámhossz (nm) Lásd az a megjegyzést	Határoló
nyílás	 Időtartam [s]	
2.			 10-13 - 10-11	 10-11 - 10-9	 10-9 - 10-7	 10-7 - 1,8∙10-5	 1,8∙10-5 - 5∙10-5	 5∙10-5 - 10-3	 10-3 - 101	
3. 	UV-C	 180-280	1 mm, ha t <0,3 s;
1,5∙t0,375 mm, ha 0,3<t<10 s	E = 3·1010·[W·m-2] Lásd a c megjegyzést	 H = 30 [J·m-2]
	
4.	UV-B	 280-302				
5.		 303			 H = 40 [Jm-2];	 ha t <2,6 ∙ 10-9, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést 	
6.		 304			 H = 60 [Jm-2];	 ha t <1,3 ∙ 10-8, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
7.		 305			 H = 100 [Jm-2];	 ha t <1,3 ∙10-7, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
8.		 306			 H = 160 [Jm-2];	 ha t <6,7 ∙ 10-7, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
9.		 307			 H = 250 [Jm-2];	 ha t <4,0 ∙ 10-6, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
10.		 308			 H = 400 [Jm-2];	 ha t <2,6 ∙10-5, akkor H = 5,6 ∙ 1033 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
11.		 309			 H = 630 [Jm-2];	 ha t <1,6 ∙ 10-4, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
12.		 310			 H = 103 [Jm-2];	 ha t <1,0 ∙ 10-3, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
13.		 311			 H = 1,6∙103 [Jm-2]; 	 ha t <6,7 ∙ 10-3, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
14.		 312			 H = 2,5∙103 [Jm-2];	 ha t <4,0 ∙ 10-2, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
15.		 313			 H = 4,0∙103 [Jm-2];	 ha t <2,6 ∙ 10-1, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
16.		 314			 H = 6,3∙103 [Jm-2];	 ha t <1,6 ∙ 100, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést	
17.	UV-A	 315-400	 		 H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2]	
18.
	Látható   és IR-A	 400-700	7 mm	 H = 1,5∙10-4 CE
[J m-2]	H = 2,7∙104 t0,75CE [J m-2]	 H = 5 ∙ 10-3 CE [J m-2]	 H = 18 ∙ t0,75 CE [J m-2]	
19.		 700-1050		 H = 1,5∙10-4 CA CE [J m-2]	 H = 2,7∙104 t0,75 CA CE [J m-2]	 H = 5 ∙ 10-3 CA CE [J m-2]	 H = 18 ∙ t0,75 CA CE [J m-2]	
20.		 1050-1400		 H = 1,5∙10-3 CC CE [J m-2]	 H = 2,7∙105 t0,75CCCE [J m-2]	 H = 5 ∙ 10-2 CCCE[J m-2]	  H = 90 ∙ t 0,75CCCE [J m-2]	
21.	IR-B és IR-C	 1400-1500	Lásd a b 
megjegyzést	 E = 1012 [Wm-2] lásd a c megjegyzést	 H = 103 [J m-2]	 H = 5,6 ∙103 t0,25 [J m-2]	
22.		1500-1800		 E = 1013 [Wm-2] lásd a c megjegyzést	 H = 104 [J m-2]	
23.		1800-2600		 E = 1012 [Wm-2] lásd a c megjegyzést	 H = 103 [J m-2]	 H = 5,6 ∙103 ∙ t0,25 [J m-2]	
24.		2600-106		 E = 1011 [Wm-2] lásd a c megjegyzést	 H = 100
[J m-2]	H = 5,6 ∙103 ∙ t 0,25 [J m-2]	
25.	a megjegyzés	Ha a lézer hullámhosszát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.	
26.	b megjegyzés	Amikor 1400£λ<105 nm, akkor a nyílásátmérő = 1 mm, ha t < 0,3 s és 1,5 t0,375 mm, ha 0,3 s < t < 10 s. Amikor 105£ λ <106 nm, akkor a nyílásátmérő = 11 mm.	
27.	c megjegyzés	Ezen impulzushosszaknál a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (a továbbiakban: ICNIRP) az 1 ns-ra vonatkozó besugárzott felületi teljesítmény határérték alkalmazását ajánlja.	
28.	d megjegyzés	A táblázat egyszeres lézerimpulzus értékeket ad meg. Többszörös lézerimpulzus esetén az egy Tmin (az 1.5. alpontban foglalt táblázat listája szerinti) intervallumba eső lézerimpulzusok időtartamát össze kell adni és az eredményként kapott időértéket a t helyére be kell helyettesíteni a következő képletben: 5,6∙103 t0,25.